## Аппарат оцифровки медицинских TV-сигналов высокого разрешения

## AS_ADSP-50

### Технологические особенности устройства  AS_DSPxx

Устройство приема, синхронизации и процессирования реального времени служит для:

- Синхронного приема данных с камеры в прогрессивном режиме в DSP процессор.

- Первичной обработки данных специальными фильтрами, LUT-преобразованиями.

- Преобразования 12-ти (в 16-ти) битных данных в 8-ми битные данные через синтетический управляемый 12-ти битный LUT (набор функций преобразования) для системы визуализации RentView.

- Транспортировки 8-ми битных данных из DSP процессора через двух портовую память  устройства AS_DSPxx в систему визуализации реального времени RentView.

- Транспортировки 12-ти (в 16-ти) битных данных из DSP процессора через двух портовую память устройства AS_DSPxx в зарезервированную область памяти для оперативного хранения одиночных или серий кадров рентгеновской съемки.

- Создания цифровых сигналов синхронизации управления цифровой камерой и синхронным излучением рентгеновского аппарата.

- Конвертирование 12-ти (в 16-ти) битных данных съемки в файлы в стандарте DICOM3 с возможностью последующего импорта их в Централизованное Хранилище под контролем Графической Базы Данных.

### Основные функции программного обеспечения AS_DSPxx

- Bвод необходимых первичных данных об исследовании для последующего использования и хранения в Графической Базе Данных: информация о пациенте, враче, виде исследования и комментариев к нему.

- Выбор режима работы системы оцифровки и телевизионной системы диагностической аппаратуры: формат кадра, тип развертки TV-сигнала (прогрессивная либо чересстрочная), количество кадров в исследовании, скважность кадров в съемке (сохранение каждого N-го кадра, N изменяется от 1 до 100). Подготовка и запуск самой съемки; индикация режимов съемки, хранения и транспортировки данных во Временное Хранилище.

- Преобразование TV-сигнала, по заданному (выбранному) сценарию, в цифровую форму с записью данных в оперативную память компьютера и последующего преобразования полученных цифровых данных в стандарт хранения Графической Базы Данных. Автоматический сброс снятой серии кадров в пост процедурное  Временное Хранилище на твердый носитель во Временный Банк Данных, для его последующего просмотра и импортирования в Графическую Базу Данных.

- Просмотр и импортирование серии кадров в Графическую Базу Данных на твердый носитель в Центральное Хранилище данных пациентов вызовом системы MedDigiView.

- Аннотирование и редактирование комментариев к серии кадров.

### Программное наполнение по дополнительному соглашению для AS_DSPxx:

Целевой on-line просмотр в режиме скопии с показом последнего кадра.

Отображение пути катетеризации (Roadmapping).

Составление циклограмм управления аппаратурой.

Планирование циклограмм управления процессом субтракции при просмотре.

### Характеристики аппарата AS_ADSP-50:

Аппарат оцифровки медицинской видеографической информации AS_ADSP-50, для получения графических данных,  импорта их в хранилище и последующей визуализации:

Frames:     	от 512*512*8b      до 768*576*12b     для   625 строчной TV системы и

от 1152*576*12b* до 1152*1152*12b для 1249 строчной TV системы (в 16b).

Аппарат оцифровки AS_ADSP-50 используется только при наличии Графической Базы Данных пациентов AVGBase-2k02 и системы хранения графических данных пациентов AS_VData, а также при наличии аппарата просмотра и обработки медицинских изображений MedDigiView.

Hardware: 	ADC 2x65MHz, 1.6 Gips DSP processor, 2 – 4 GB Graphics memory ( 500 – 1000 HR Frame);

1-2 CPU,  21” HR Monitor 1600*1200*85Hz min, 120 GB RAID-0.

Software:   	AVGBase-2k02, ADSP-50, MedDigiView, Client InterBase, OS.

### Технические данные аппарата  AS_ADSP-50 на базе DSP TMS320C6201:

|  | Оцифровка TV-сигнала (ADM) без компрессии | 65MHz/chan., 12b, > 60dB S/N, 50/60Hz. |
| --- | --- | --- |
|  | Формат преставления видео информации H*V*2B (гибкий, определяется TV-системой). | Матрица от 576* 576*12b (в 16b) до 1152*1152*12b (в 16b) |
|  | Опциональное расширение двух проекционной системы | Дополнительно 1 ADM board. |
|  | Опциональное расширение ADM для RGB конфигурации | до 3 ADM в параллель. |
|  | Видео процессор реального времени | DSP, TMS320C6201 1600 MIPS / 1 board. |
|  | Глобальная оперативная видео память GVM (Используется системная память компьютера) | min = 512MB, max = 4GB /1 board. |
|  | Количество кадров в серии | от 1 до N°fr_max = (GVM – 128MB)/H*V*2B. |
|  | Пост-процедурное хранилище на сервере | HDD 720GB RAID 0/1/0+1 HDD U160 SCSI. |
|  | Опциональное расширение дискового массива | по HDD 720GB RAID U160 SCSI / case. |
|  | Долговременное хранение на лазерных дисках | 5.2GB DVD-RAM /disk. |
|  | Опционально хранилище лазерных дисководов | 1 - 6 DVD-RAM drive / case. |
|  | Универсальный Интеллектуальный интерфейс | AS-UII-2k01 board. |
|  | Подключение к компьютерной сети | 1/2/4 channel 100Mbps Ethernet. |
|  | Требование к компьютеру | >= PIII/800MHz, Intel BX/Gx/840/815EP |
|  | Требование к графическому адаптеру | 16/32MB Matrox G400, G450 Mono/DH. |
|  | Требование к монитору высокого разрешения | >= 1600*1200*32b / 85fps. |
|  | Требование к программному обеспечению | Windows NT 4.0 SP 6.0 |